## Esempio1
Valore letto | Valore riferimento | EMP
[g] | [g] | [mg] | OK?
2.0009 | 2 | 1 | SI

## LetturaDiretta
Foglio di taratura Masse F1
Massa |  |  |  |  | Bilancia
Classe | F1 |  |  |  | U taratura | 0.0054 | g
r max | 10700 | kg/m3 | OIML R-111 |  | U ripetibilità | 0.0056 | g | 0.0055157
r min | 6400 | kg/m3 | OIML R-111 |  | Diff Lmax | 0.04 | g
Valore nominale | 2000 | g |  |  | T taratura | 20.1 | °C
EMP | 10 | mg | OIML R-111
T taratura | 22 | °C
Aria
r aria | 1.16 | kg/m3
u (r aria) | 0.02 | kg/m3
Valore letto | 2000.005
Correzione | -0.0071 |  | Da certificato taratura
mx | 1999.9979
Incertezza
| Massa | Stima | Coeff. | Incertezza | Coeff. Peso | Contributo Incertezza
| [g] | [g] |  | [g] |  | [g]
L | 2000.005 | 0.0054 | 2 | 0.0027 | 1 | 0.0027 |  | Taratura
dL | -0.0071 | 0.0056 | 1 | 0.0056 | 1 | 0.0056 |  | Ripetibilità
dmb | 0 |  |  | 0.0016213 | 1 | 0.0016213 | 0.0016213 | Densità
dme | 0 | 0.04 | 1.7321 | 0.023094 | 1 | 0.023094 |  | Eccentricità
dmt | 0 | 0.0076 | 1.7321 | 0.0043879 | 1 | 0.0043879 |  | Temperatura
| 1999.9979 |  |  |  | uc | 0.024369 | g
[5 empty] | U (k=2) | 0.048739 | g
Massa in taratura
mx | 1999.9979 | +/- | 0.048739 | g
Errore | -2.1 | mg
Incertezza | 48.7387 | mg
Conferma metrologica:
Condizioni | Esito
Valore nominale | positivo
Su incertezza | negativo
Esito conferma metrologica |  |  | negativo